# ZAŁĄCZNIK NR 2.4

| PAKIET 1: ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE DO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ Z FUNKCJĄ POMIARU MASY PACJENTA ORAZ MOŻLIWOŚCIĄ WYKONYWANIA ZDJĘĆ RTG – 2 SZT. |
| --- |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 2 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 2 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2015-2016 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim: |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 36 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 30 dni: |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Łóżko do intensywnej opieki medycznej z funkcją pomiaru masy i możliwością wykonywania zdjęć | Tak |  |
| 2 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z diodową sygnalizacją włączenia do sieci | Tak |  |
| 3 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku napięcia | Tak |  |
| 4 | Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża do min 2400mm dla pacjentów wysokiego wzrostu | Podać |  |
| 5 | Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach nie więcej niż 1050mm | Podać |  |
| 6 | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . | Tak |  |
| 7 | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających | Tak |  |
| 8 | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga. | Tak |  |
| 9 | Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka | Tak |  |
| 10 | Możliwość współpracy z ramieniem C co najmniej na odcinku od głowy aż do miednicy (konstrukcja łóżka musi umożliwiać podjechanie ramieniem C w środkowej części łóżka) . Rozwiązanie konstrukcyjne na odcinku leża od głowy do miednicy musi być pozbawione nieprzeziernych komponentów utrudniających wykonanie zdjęcia/diagnozy | Tak |  |
| 11 | Sterowanie elektryczne przy pomocy : Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu. Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku | Tak |  |
| 12 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 765 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” | Podać |  |
| 13 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75( +/- 5( | Podać |  |
| 14 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 40( +/- 5( | Podać |  |
| 15 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy panelu oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 16 | Funkcja autoregresji segmentu pleców i uda o parametrach niwelujących ryzyko powstawania odleżyn | Podać |  |
| 17 | Regulacja elektryczna pozycji Anty- i Trendelenburga min.14(– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Podać |  |
| 18 | Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka w sytuacjach gdy personel nie chce używać rąk | Tak |  |
| 19 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 20 | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) z każdej pozycji do reanimacji o zwiększonej prędkości uzyskania pozycji ratującej życie /maksymalny czas uzyskania pozycji –do 4 sek/– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 21 | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) o zwiększonej prędkości uzyskania pozycji ratującej życie /maksymalny czas uzyskania pozycji –do 4 sek/ – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 22 | Elektryczna, pozycja mobilizacyjna – sterowanie przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowego jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 23 | Elektryczna, pozycja egzaminacyjna – sterowanie przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowego jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 24 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga - sterowań nożnych | Tak |  |
| 25 | Inteligentny wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany w celu uniknięcia sytuacji na oddziale kiedy w sytuacji zagrożenia życia łóżko z powodów braku prądu, niesprawnego akumulatora, wyczerpanej baterii i zepsutej baterii zwiększy ryzyko nie uratowania życia | Tak |  |
| 26 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przyciska uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach | Tak |  |
| 27 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej | Tak |  |
| 28 | Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |
| 29 | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania nożne. System uniemożliwiający jakąkolwiek regulację nie tylko jako blokadę poszczególnych segmentów ale również dezaktywujący przyciski z pozycjami programowalnymi. | Tak |  |
| 30 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
| 31 | Alarm dźwiękowy opuszczenia łóżka przez pacjenta sygnalizujący sytuację o podwyższonym ryzyku | Tak |  |
| 32 | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. | Tak |  |
| 33 | Łóżko wyposażone w podwójny precyzyjny układ ważenia odnotowujący nie tylko stan absolutny(całkowitą wagę pacjenta) ale również wszelkie zmiany relatywne(różnice zmian wagi) – przedstawiony na dwóch elektronicznych wyświetlaczach wbudowanych w konstrukcję łóżka pod szczytem w części nożnej . | Tak |  |
| 34 | Wysoka precyzyjność pomiarów . Tolerancja błędu w systemie pomiaru zmian maksymalnie 100g | Tak |  |
| 35 | Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może rzutować na jakość dokonywanego pomiaru | Tak |  |
| 36 | Możliwość przetwarzania danych z uwzględnieniem wpływu zmiany rzeczy pacjenta (np. piżamy) czy też zmiany materac, prześcieradła itd. / możliwość wstrzymania pomiaru i uwzględnienia zmiany czynników nie będących składową pomiaru | Tak |  |
| 37 | System ważenia wyposażony w możliwość archiwizacji i odczytu co najmniej 10 pomiarów pozwalających na analizę pomiarów przy dostępie informacji co do daty, godziny i wielkości danego pomiaru | Tak |  |
| 38 | Koła tworzywowe o średnicy 150mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka wyposażone w alarm informujący o odblokowaniu podstawy w przypadku podłączenia do sieci | Tak |  |
| 39 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 230kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | Tak |  |
| 40 | 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami | Tak |  |
| 41 | Wyposażenie: poręcze dzielone tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. poręcze jednorodne bez elementów łączonych. Nie dopuszcza się barierek o konstrukcji składającej się z kilku łączonych elementów i posiadających potencjalne miejsca ognisk korozji opuszczanie barierek wspomagane sprężyną gazową. uchwyt na worki do moczu po każdej stronie łóżka wieszak do kroplówki Materac szpitalny statyczny o wymiarach 140x900x2000 mm w tkaninie nieprzemakalnej oddychającej | Tak |  |
| 42 | Możliwość wyboru kolorystyki dla barierek i szczytów łóżek - min 10 propozycji | Tak |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| PAKIET 2: DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ, ELEKTROSTYMULACJĄ SERCA, DWUFAZOWY – 3 szt. |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 3 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 3 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2015-2016 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim: |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 30 dni: |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Urządzenie przenośne - ciężar max 7,5 kg (razem z łyżkami dla dzieci i dorosłych, kompletem akumulatorów i kabli) | TAK |  |
| 2 | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą (minimum klasa IP22 wg IEC529) | TAK |  |
| 3 | Temperatura pracy w zakresie min. od 0 do 40ºC | TAK |  |
| 4 | Automatyczny codzienny test poprawności funkcjonowania nie wymagający włączania defibrylatora – na panelu wskaźnik / kontrolka informująca o stanie aparatu (sprawny / niesprawny) | TAK |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe – wbudowany zasilacz 230V 50 Hz | TAK |  |
| 6 | Zasilanie awaryjne akumulatorowe - czas pracy: - min. 4 godz ciągłego monitorowania EKG lub - min. 100 defibrylacji z maksymalną energią | TAK |  |
| 7 | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na monitorze, panelu czołowym lub na akumulatorze | TAK |  |
| 8 | Czas ładowania akumulatora/ów do pełnej pojemności – maksymalnie 4 godziny | TAK |  |
| 9 | Akumulatory ze zminimalizowanym efektem pamięci: litowo-jonowe lub równoważne | TAK |  |
| 10 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa zapewniająca pełną skuteczność terapii przy obniżonych wartościach energii i prądu | TAK |  |
| 11 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |
| 12 | Przy włączaniu aparatu automatycznie inicjowany tryb AED. Tryb manualny aktywowany w szybki i prosty sposób z menu ekranu głównego | TAK |  |
| 13 | Możliwość wykonania kardiowersji – synchronizacja zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG i zewnętrznego kardiomonitora | TAK |  |
| 14 | Energia maksymalna defibrylacji 200J | TAK |  |
| 15 | Czas ładowania do energii maksymalnej max 8 sekund | TAK |  |
| 16 | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych | TAK, opisać |  |
| 17 | Minimum 20 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej | TAK |  |
| 18 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane | TAK |  |
| 19 | Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach (wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, wewnętrzne rozładowanie, wydruk) | TAK |  |
| 20 | Monitorowanie min. 3 odprowadzeń EKG- kabel 3 odpr. EKG- 1 szt. w komplecie | TAK |  |
| 21 | Zakres pomiaru częstości pracy serca HR min. 10-300 /min. | TAK |  |
| 22 | Wzmocnienie sygnału EKG min. 0,5-3,0 cm/mV | TAK |  |
| 23 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów oraz alarmów technicznych | TAK |  |
| 24 | Możliwość czasowego zawieszenia i wyłączenia alarmów | TAK |  |
| 25 | Manualne oraz automatyczne nastawianie granic alarmowych HR | TAK |  |
| 26 | Ekran kolorowy o przekątnej min. 6,5'' o wysokim kontraście | TAK |  |
| 27 | Prezentacja min. 2 krzywych dynamicznych na ekranie | TAK |  |
| 28 | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 75 mm | TAK |  |
| 29 | Możliwość wydruku 1 i 3 krzywych | TAK |  |
| 30 | Szybkość wydruku min. 25 mm/sek | TAK |  |
| 31 | Pamięć wewnętrzna min. 300 epizodów z fragmentami zapisu EKG | TAK |  |
| 32 | Możliwość zapisu danych na kartach pamięci CF, SD lub XD | TAK |  |
| 33 | Szybkie wprowadzanie (za pomocą przypisanych przycisków) do pamięci krótkich opisów: nazw leków i wykonywanych zabiegów / procedur | TAK |  |
| 34 | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | TAK |  |
| 35 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min | TAK |  |
| 36 | Prąd stymulacji w zakresie min 10-140 mA | TAK |  |
| 37 | Stała szerokość impulsu min. 40 ms | TAK |  |
| 38 | Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć | TAK |  |
| 39 | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| PAKIET 3: SSAK SIECIOWO – AKUMULATOROWY – 6 SZT. |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 6 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 6 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2015-2016 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim: |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 30 dni: |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |
| 2 | Zbiorniki 1 litr do sterylizacji | TAK |  |
| 3 | Zabezpieczenie przed przepełnieniem | TAK |  |
| 4 | Filtr bakteryjny | TAK |  |
| 5 | Regulator siły ssania | TAK |  |
| 6 | Wskaźnik podciśnienia | TAK |  |
| 7 | Wskaźnik stanu naładowania, ładowarka zewnętrzna oraz przewody do wtyczki samochodowej | TAK |  |
| 8 | Rurki silikonowe, łącznik, sonda | TAK |  |
| 9 | Akumulator zintegrowany w ssaku | TAK |  |
| 10 | Podciśnienie min. 80 kPA | TAK |  |
| 11 | Przepływ min. 36 litr/min | TAK |  |
| 12 | Czas pracy akumulatora min. 60 minut | TAK |  |
| 13 | Waga do 4,5 kg | TAK |  |
| 14 | Możliwość stosowania wkładów jednorazowych oraz ustawienia na wózku na kółkach | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| PAKIET 4: MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH - EKRAN 12,1" EKG, SPO2, PODWÓJNA RESPIRACJA, NIBP, 2 TORY TEMPERATURY - 2 SZT. |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 2 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 2 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2015-2016 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim: |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 30 dni: |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Monitor kompaktowy, sterowanie monitorem za pomocą pokrętła nawigacyjnego i przycisków | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran LCD-TFT o rozdzielczości min.800x600 pikseli | TAK |  |
| 3 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet RJ-45 i do podłączenia do Centrali Monitorującej | TAK |  |
| 4 | Zasilanie sieciowe 230V,50-60Hz oraz zasilanie z własnego źródła akumulatorowego na min. 4 godz. | TAK |  |
| 5 | Wyświetlanie na ekranie min. 8 krzywych dynamicznych w jednym czasie | TAK |  |
| 6 | Możliwość konfiguracji min.5 ekranów z łatwym przełączaniem | TAK |  |
| 7 | Komunikacja z użytkownikiem i opisy w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Interfejs elektrochirurgiczny, zabezpieczenie przed falą defibrylacji | TAK |  |
| 9 | Wyświetlanie na ekranie wykresu OxyCRG oraz kalkulator lekowy | TAK |  |
| 10 | Możliwość podglądu innych monitorów | TAK |  |
| 11 | Rączka pozwalająca na zawieszenie kardiomonitora na ramie łóżka | TAK |  |
| TRENDY I WYDARZENIA |
| 12 | Min.360 godzinne trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
| 13 | Możliwość wyświetlania krótkich odcinków trendów obok wyświetlanych krzywych dynamicznych | TAK |  |
| 14 | Zapamiętywanie min. 200 zdarzeń i 1000 NIBP 100 zdarzeń | TAK |  |
| FUNKCJE POMIARU EKG |
| 15 | Możliwość zastosowania przewodów 3 i 5 żyłowego | TAK |  |
| 16 | Zapis odprowadzeń : I, II, III, AVR, AVF, AVL, V | TAK |  |
| 17 | Wzmocnienie sygnału EKG : x1/4,x1/2,x1,x2,x4 i auto | TAK |  |
| 18 | Prędkość kreślenia:6,25mm/s,12,5mm/s,25mm/s,50mm/s | TAK |  |
| 19 | Analiza odcinka ST z min. 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 20 | Analiza min.12 rodzajów arytmii | TAK |  |
| 21 | Zakres pomiaru tętna min.20 - 380 u/min | TAK |  |
| 22 | Dokładność: +/- 1% | TAK |  |
| 23 | Wykrywanie stymulatora serca | TAK |  |
| 24 | W komplecie : przewód 3 i 5 żyłowy oraz po 10 szt. elektrod | TAK |  |
| 25 | EKG na każdy monitor | TAK |  |
| FUNKCJA POMIARU RESPIRACJI |
| 26 | Podwójna metoda respiracji: metodą impedancji klatki piersiowej; metoda bezpośrednia za pomocą tuby donosowej | TAK |  |
| 27 | Zakres pomiaru : 0 -150 odd/min. | TAK |  |
| 28 | W obu metodach wykres krzywej respiracji i wartości cyfrowych | TAK |  |
| 29 | Szybkość kreślenia : 6,25mm/s,12,5mm/s,25mm/s,50mm/s | TAK |  |
| 30 | Analiza bezdechu | TAK |  |
| 31 | Dokładność: 1 bpm | TAK |  |
| 32 | W komplecie po 1 sondzie respiracyjnej donosowej na każdy monitor | TAK |  |
| FUNKCJA POMIARU NIEINWAZYJNEGO CIŚNIENIA |
| 33 | Metoda oscylometryczna | TAK |  |
| 34 | Możliwość badania ciśnienia: skurczowego, średniego, rozkurczowego | TAK |  |
| 35 | Rodzaj pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły | TAK |  |
| 36 | Zakres pomiaru: min. 10 -300mmHg | TAK |  |
| 37 | Zakres pomiaru automatycznego w interwałach czasowych od 2 do 480 min | TAK |  |
| 38 | Dokładność: +/-2% | TAK |  |
| 39 | Funkcja pompowania do nakłucia żylnego | TAK |  |
| 40 | W komplecie: przewody łączące mankiet z modułem oraz po dwa mankiety w różnych rozmiarach na każdy monitor | TAK |  |
| FUNKCJA POMIARU SpO2 |
| 41 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej i wartości cyfrowych | TAK |  |
| 42 | Zakres pomiaru: 0 - 100% | TAK |  |
| 43 | Rozdzielczość: 1% | TAK |  |
| 44 | Zakres pomiaru tętna min.30 -250 u/min | TAK |  |
| 45 | Dokładność: 1 bpm | TAK |  |
| 46 | W komplecie : przewód i czujnik na palec dla dorosłych po 1 szt. na każdy monitor dla dorosłych na każdy | TAK |  |
| FUNKCJA POMIARU TEMPERATURY |
| 47 | Min. 2 kanały pomiarowe | TAK |  |
| 48 | Możliwość badania temperatury powierzchownej i głębokiej | TAK |  |
| 49 | Wyświetlanie na ekranie różnicy dwóch temperatur temperatur | TAK |  |
| 50 | Dokładność: +/- 0,1 st.C | TAK |  |
| 51 | W komplecie: sonda powierzchowna i doodbytnicza na każdy monitor | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| PAKIET 5: POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA – 6 SZT. |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 6 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 6 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2015-2016 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim: |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 30 dni: |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Pompa dwustrzykawkowa z kolorowym ekranem LCD | TAK |  |
| 2 | Dwa niezależne tory infuzji | TAK |  |
| 3 | Montaż strzykawek od frontu pompy | TAK |  |
| 4 | Automatyczna identyfikacja rozmiaru strzykawki na ekranie | TAK |  |
| 5 | Możliwość stosowania strzykawek: 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml wszystkich producentów polskich i zagranicznych | TAK |  |
| 6 | Minimum 3 tryby pracy : czasowy, dawki, wagi | TAK |  |
| 7 | Całkowity zakres infuzji min: 0,1 ml/h do 1800 ml/h | TAK |  |
| 8 | Objętość w trybie czasu min: 0,1 - 999,9ml ( krok co 0,1 ml) | TAK |  |
| 9 | Całkowity zakres objętości min: 0,1 - 999,9ml ( krok co 0,1 ml) | TAK |  |
| 10 | Objętość w trybie czasu min: 0,1 - 999,9 ml (krok co 0,1 ml) | TAK |  |
| 11 | Funkcja KVO | TAK |  |
| 12 | Zakres okluzji min: 0,1-1,2 bar | TAK |  |
| 13 | Funkcja Bolus | TAK |  |
| 14 | Zakres Bolusa min: 10 -1200 ml/h | TAK |  |
| 15 | Alarmy: 5min.do opróżnienia strzykawki, pusta strzykawka, obluzowanie strzykawki, osiągnięta pełna dawka, niedrożność, błąd w działaniu, uszkodzenie urządzenia, Bolus, KVO, niski poziom baterii, brak zasilania | TAK |  |
| 16 | Min. 3 poziomy głośności alarmów | TAK |  |
| 17 | Możliwość archiwizacji i rejestrowania min.5000 historii infuzji | TAK |  |
| 18 | Zasilanie AC 100-240V, 50/60 Hz oraz bateryjne min. 6 godz. przy przepływie 5 ml/h | TAK |  |
| 19 | Klasa ochrony min: I Typ CF | TAK |  |
| 20 | Ochrona przed zalaniem min: IPX4 | TAK |  |
| 21 | Waga max. 3,6 kg | TAK |  |
| 22 | Wymiary: 300mm x 240mm x 250mm | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| PAKIET 6: ZESTAW DO INTUBACJI – 3 SZT. |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 3 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 3 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2015-2016 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 30 dni: |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Zestaw do intubacji, tj. miękkie i sztywne cewniki do odsysania rękojeść laryngoskopu i łyżki różnych rozmiarów, kleszczyki Magilla, rurka ustno-gardłowa i szpatułka, rurki intubacyjne i prowadnica, 10 ml, 20 ml strzykawka, stabilizator rurki intubacyjnej po jej założeniu, plaster, detektor przełyku i końcowo wydechowego CO2, rękawiczki i okulary ochronne | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |