| PAKIET 3, ZADANIE A: POMPY INFUZYJNE – 7 SZT. |
| --- |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 7 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 7 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2016 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim: |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 21 dni) |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |
| 2 | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm | TAK |  |
| 3 | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |
| 4 | Ramię pompy nie wychodzące poza obudowę pompy. | TAK |  |
| 5 | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | TAK |  |
| 6 | Szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h | TAK |  |
| 7 | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |
| 8 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
| 9 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |
| 10 | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
| 11 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ng, μg, mg, μU, mU, U, kU, jednostki molowe na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę. | TAK |  |
| 12 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
| 13 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku koncentracji leku szybkości dozowania (dawkowanie) całkowitej objętości (dawki) infuzji parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków | TAK |  |
| 14 | Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy (bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia) | TAK |  |
| 15 | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows) | TAK |  |
| 16 | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg , min. 10 poziomów okluzji | TAK |  |
| 17 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
| 18 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
| 19 | Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca infuzji koniec infuzji nieprawidłowe mocowanie strzykawki okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona | TAK |  |
| 20 | Historia obejmująca 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia | TAK |  |
| 21 | Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |
| 22 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h | TAK |  |
| 23 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. | TAK |  |
| 24 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |
| 25 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. alarm nieprawidłowego mocowania. pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, | TAK |  |
| 26 | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu), podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach. | TAK |  |
| 27 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |
| 28 | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, , stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  |
| 29 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
| 30 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 31 | Waga do 2,5 kg | TAK |  |
| 32 | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| PAKIET 3, ZADANIE B: POMPY INFUZYJNE PCA – 2 SZT. |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 2 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 2 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2016 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim: |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 21 dni) |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Możliwość pracy w trybie PCA oraz standardowej pompy strzykawkowej | TAK |  |
| 2 | TRYB STANDARDOWEJ INFUZJI | TAK |  |
| 3 | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | TAK |  |
| 4 | Szybkość dozowania Bolus-a min. 2000 ml/h | TAK |  |
| 5 | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm | TAK |  |
| 6 | Ramię pompy nie wychodzące poza obudowę pompy | TAK |  |
| 7 | Bolus manualny i automatyczny – tzn. z możliwością zaprogramowania objętości / dawki. | TAK |  |
| 8 | Programowane parametry podaży Bolus-a: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
| 9 | Infuzja z profilami; min. 20 faz. | TAK |  |
| 10 | TRYB PCA | TAK |  |
| 11 | Szybkość dozowania we wlewie ciągłym min. 1800 ml/h | TAK |  |
| 12 | Szybkość dozowania Bolus-a min. 2000 ml/h | TAK |  |
| 13 | Karencja dawki bolus; 1 – 120 min | TAK |  |
| 14 | Okres zliczania limitu dawki; 1 – 24 godz. | TAK |  |
| 15 | Możliwość podaży dodatkowego bolusa klinicznego przez personel medyczny z ominięciem ograniczeń dawki i karencji | TAK |  |
| 16 | Programowanie dawki bolusa klinicznego przed jego podażą | TAK |  |
| 17 | Sumowanie bolusów pacjenta, pustych i klinicznych dla całej infuzji oraz dla każdego okresu zliczania dawki | TAK |  |
| 18 | Hasło zabezpieczające przed: zmianą parametrów infuzji podażą bolusa klinicznego | TAK |  |
| 19 | Przycisk pacjenta z sygnalizacją świetlną: przyłączenia do pompy podaży bolusa pacjenta | TAK |  |
| 20 | Alarm odłączenia przycisku pacjenta | TAK |  |
| 21 | Zamykana na zamek osłona strzykawki | TAK |  |
| 22 | Alarm otwarcia osłony w czasie infuzji | TAK |  |
| 23 | TRYB STANDARDOWY I PCA | TAK |  |
| 24 | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | TAK |  |
| 25 | Strzykawka montowana od czoła pompy. | TAK |  |
| 26 | Ramię pompy nie wychodzące poza obudowę. | TAK |  |
| 27 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
| 28 | Programowanie parametrów infuzji w rożnych jednostkach, wymagany zestaw minimalny parametrów: ng, μg, mg, μU, mU, U, kU, jednostki molowe na kg wagi ciała lub nie, na min., godz., dobę. | TAK |  |
| 29 | Biblioteka leków – zapamiętywanie w pompie parametrów infuzji, min. dla 100 leków: - koncentracja leku - szybkość dozowania (dawkowanie) - całkowita objętość (dawka) infuzji - parametry dawki indukcyjnej - parametry bolusa - parametry PCA | TAK |  |
| 30 | Zapamiętywanie w bibliotece leków limitów dla wszystkich parametrów infuzji. Dwa rodzaje limitów: miękkie – ostrzegające o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twarde - blokujące możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. | TAK |  |
| 31 | Programowanie biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy - bez konieczności stosowania dodatkowego urządzenia zewnętrznego. | TAK |  |
| 32 | Dostępność oprogramowania komputerowego (pod system Windows) na zewnętrzny komputer do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków | TAK |  |
| 33 | Programowane progi ciśnienia alarmu w zakresie od 50 do 1000 mm Hg – min. 10 poziomów okluzji. |  |  |
| 34 | Zmiana progu ciśnienia alarmu okluzji bez przerywania infuzji. |  |  |
| 35 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  |  |
| 36 | Rozbudowany system alarmów: nieprawidłowe mocowanie strzykawki 5 min do opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca infuzji koniec infuzji 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany okluzja pompa uszkodzona |  |  |
| 37 | Historia obejmująca 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia. |  |  |
| 38 | Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5 ml/h |  |  |
| 39 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h |  |  |
| 40 | Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów oraz stacji dokujących nie wymagające odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. |  |  |
| 41 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |  |  |
| 42 | Instalacja pompy w stacji dokującej: mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. alarm nieprawidłowego mocowania. pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, |  |  |
| 43 | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu), podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach. |  |  |
| 44 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny dla pompy. |  |  |
| 45 | Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: nazwa leku, szybkość dozowania leku objętość i typ stosowanej strzykawki, poziom ciśnienia dozowania oraz zaprogramowany próg alarmu okluzji, stan naładowania akumulatora. |  |  |
| 46 | Waga do 2.6 kg |  |  |
| 47 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim |  |  |
| 48 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 49 | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC |  |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |