| PAKIET 8: APARAT NERKOZASTĘPCZY – 1 SZT. |
| --- |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 1 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2009 , DOPUSZCZAMY UŻYWANY): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim: |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 6 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 21 dni) |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 3 miesiące, podać w miesiącach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 5 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Możliwość wykonania zabiegu ciągłej żylno–żylnej hemofiltracji (CVVH) | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykonania zabiegu żylno–żylnej hemodializy (CVVHD) | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania zabiegu żylno–żylnej hemodiafiltracji (CVVHDF) | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania zabiegu powolnej ciągłej ultrafiltracji (SCUF) | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy (PF) | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykonania zabiegu hemoperfuzji (HP) | TAK |  |
| 7 | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK |  |
| 8 | Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | TAK |  |
| 9 | Regulowana ultrafiltracja 0 – 100 ml/min. | TAK |  |
| 10 | Przepływ płynu substytucyjnego od 10 – 160 ml/min. | TAK |  |
| 11 | Przepływ dializatu od 10 – 70 ml/min. | TAK |  |
| 12 | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynu substytucyjnego i dializatu z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu | TAK |  |
| 13 | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 35 – 39 ºC | TAK |  |
| 14 | Regulacja przepływu pompy krwi od 10 – 500 ml/min. | TAK |  |
| 15 | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego hemofiltra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | TAK |  |
| 16 | System bilansujący: cztery niezależne wagi do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, filtratu, itp. | TAK |  |
| 17 | Dokładność ważenia – 1 g | TAK |  |
| 18 | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu. | TAK |  |
| 19 | Cztery pompy umożliwiające przepływ krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, filtratu lub osocza | TAK |  |
| 20 | Niezależne odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu i filtratu | TAK |  |
| 21 | Możliwość poboru płynu dializacyjnego z 4 worków po 5 l. jednocześnie | TAK |  |
| 22 | Moduł cytrynian – wapń | TAK |  |
| 23 | Ciągła hemodializa i hemodiafiltracja z regionalną antykoagulacją cytrynianową (CVVHD i CVVHDF CiCa) |  |  |
| 24 | Możliwość zmiany rodzaju antykoagulacji z cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu drenów |  |  |
| 25 | Możliwość prowadzenia jednoczesnej antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej na aparacie |  |  |
| 26 | Detektor przecieku krwi |  |  |
| 27 | Dwa niezależne detektory powietrza |  |  |
| 28 | Dwie niezależne pułapki powietrza (za i przed hemofiltrem) |  |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |