| ZADANIE 1: Aparat do znieczulania ogólnego z respiratorem anestetycznym |
| --- |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x ilość szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2018 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim: |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 36 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 45 dni) |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2017 poz. 211; (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I | APARAT DO ZNIECZULANIA |  |
| 1 | Zasilanie AC 230 V50 Hz, | TAK |  |
| 2 | Aparat na podstawie jezdnej. Małe wymiary aparatu. Podstawowa jednostka aparatu na podstawie jezdnej (bez akcesoriów i układu oddechowego) nie większa niż: 70 cm głębokości i 70 cm szerokości. | TAK |  |
| 3 | Zasilanie gazowe (N2O, O2 powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
| 4 | Awaryjne zasilanie gazowe (N2O, O2) z butli. W komplecie reduktory. | TAK |  |
| 5 | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 30 minut | TAK |  |
| 6 | Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,5l oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny | TAK |  |
| 7 | Uchwyt do parownika. W komplecie parownik do Sevofluranu. | TAK |  |
| 8 | W komplecie regulowany uchwyt do drenów pacjenta. | TAK |  |
| 9 | Minimum trzy szuflady fabrycznie wbudowane w podstawę jezdną aparatu, w tym minimum jedna zabezpieczona przed niepowołanym dostępem (np. zamykana na klucz). | TAK |  |
| 10 | Wystawiona przez wytwórcę deklaracja kompatybilności oferowanego aparatu z oferowanym monitorem pacjenta. | TAK |  |
| SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |
| 11 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza z możliwością eksportu danych do zewnętrznych systemów informatycznych. | TAK |  |
| 12 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23%, 24 % lub 25% | TAK |  |
| 13 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami, minimalny przepływ gazów 200 ml/min lub mniej | TAK |  |
| UKŁAD ODDECHOWY |  |
| 14 | Kompaktowy podgrzewany układ oddechowy okrężny do wentylacji o niskiej podatności – w komplecie zestaw drenów dla dorosłych | TAK |  |
| 15 | Obejście tlenowe | TAK |  |
| 16 | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
| 17 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 0,7 l | TAK |  |
| 18 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną. | TAK |  |
| 19 | RESPIRATOR ANESTETYCZNY Respirator napędzany elektrycznie - brak zużycia gazu napędzającego - brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach | TAK |  |
| TRYBY WENTYLACJI |  |
| 20 | Tryb ręczny | TAK |  |
| 21 | Oddech spontaniczny | TAK |  |
| 22 | CMV/IPPV – stała wentylacja wymuszona | TAK |  |
| 23 | VCV – wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
| 24 | PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
| 25 | SIMV/PS | TAK |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o PSV | TAK |  |
| REGULACJE |  |
| 27 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres) | TAK |  |
| 28 | Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 60 l/min (podać zakres) | TAK |  |
| 29 | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1000 ml w trybie objętościowym (podać zakres) | TAK |  |
| 30 | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 20 cmH2O (podać zakres) | TAK |  |
| 31 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 hPa (podać zakres) | TAK |  |
| 32 | Regulacja czasu Plateau wdechu w zakresie minimum: 0 – 50% czasu wdechu (podać zakres) | TAK |  |
| ALARMY |  |
| 33 | Niskiej objętości minutowej w aparacie | TAK |  |
| 34 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego w aparacie | TAK |  |
| 35 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną w aparacie | TAK |  |
| 36 | Alarm braku zasilania w gazy w aparacie | TAK |  |
| 37 | Alarm Apnea w aparacie | TAK |  |
| POMIAR I OBRAZOWANIE |  |
| 38 | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
| 39 | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK |  |
| 40 | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
| 41 | Pomiar częstotliwości oddechowej | TAK |  |
| 42 | Ciśnienia szczytowego - prezentacja wartości liczbowej | TAK |  |
| 43 | Ciśnienia średniego - prezentacja wartości liczbowej | TAK |  |
| 44 | Ciśnienia PEEP – prezentacja wartości liczbowej | TAK |  |
| 45 | Częstości oddychania | TAK |  |
| PREZENTACJA GRAFICZNA |  |
| 46 | Prezentacja na kolorowym ekranie aparatu TFT parametrów znieczulenia | TAK |  |
| 47 | Obrazowanie na kolorowym ekranie aparatu TFT krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
| INNE |  |
| 48 | Komunikacja z całym systemem w języku polskim | TAK |  |
| II | MONITOR PACJENTA |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 49 | Monitor kompaktowo-modułowy Wymienne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów bez zakłócania pracy monitora. Moduły obsługiwane poprzez monitor w pełnym zakresie funkcji. | TAK |  |
| 50 | Monitor kompatybilny z posiadanym przez szpital na bloku operacyjnym monitorem serii Infinity. Kompatybilność przewodów, czujników, możliwość spięcia w jedną sieć z centralą pielęgniarską. | TAK |  |
| 51 | System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu (z wyjątkiem gazów anestetycznych, CO2 i N2O) | TAK |  |
| 52 | System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przesyłu danych oraz kartę pamięci lub odpowiedni moduł. | TAK |  |
| 53 | Bezpieczne i wygodne mocowanie zestawu monitorującego do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu. Dołączone odpowiednie uchwyty i akcesoria do zamocowania monitora. | TAK |  |
| 54 | Monitor z wbudowanym ekranem min. 10” | TAK |  |
| 55 | Typ ekranu kolorowy LCD TFT | TAK |  |
| 56 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |  |
| 57 | Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe na minimum 2 godziny pracy | TAK |  |
| 58 | Prezentacja minimum 6 krzywych jednocześnie | TAK |  |
| 59 | EKG | TAK |  |
| 60 | Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy) | TAK |  |
| 61 | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych | TAK |  |
| 62 | Analiza częstości akcji serca i arytmii. | TAK |  |
| 63 | W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia 5 elektrod | TAK |  |
| 64 | ODDECH | TAK |  |
| 65 | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu | TAK |  |
| 66 | SATURACJA (SPO2) | TAK |  |
| 67 | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec | TAK |  |
| 68 | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |  |
| 69 | W komplecie przewód i trzy mankiety dla dorosłych | TAK |  |
| 70 | POMIAR TEMPERATURY | TAK |  |
| 71 | Pomiar wartości temperatury | TAK |  |
| 72 | Czujniki temperatury: powierzchniowy | TAK |  |
| 73 | Dokładność pomiaru temperatury ± 0,1 ° C lub lepsza | TAK |  |
| 74 | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |  |
| 75 | Przynajmniej dwa tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne tory pomiarowe | TAK |  |
| 76 | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień | TAK |  |
| 77 | POMIAR GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA – możliwość rozbudowy | TAK |  |
| 78 | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia BIS podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie. Możliwość podłączenia posiadanego modułu BIS systemu Infinity. | TAK |  |
| 79 | POMIAR ZWIOTCZENIA MIĘŚNI | TAK |  |
| 80 | Moduł pomiaru zwiotczenia mięśni NMT podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji. | TAK |  |
| 81 | POMIAR GAZÓW ANESTETYCZNYCH, CO2 i N2O | TAK |  |
| 82 | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
| 83 | Kapnografia i kapnometria | TAK |  |
| 84 | Pomiar stężenia lotnych anestetyków | TAK |  |
| 85 | ALARMY | TAK |  |
| 86 | Alarmy min. na 3 poziomach ważności | TAK |  |
| 87 | TRENDY | TAK |  |
| 88 | 24 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów | TAK |  |
| 89 | Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza | TAK |  |
| 90 | KALKULATOR DAWEK LEKÓW | TAK |  |
| 91 | WSPÓŁPRACA Z APARATEM | TAK |  |
| 92 | Możliwość rozbudowy o połączenie monitora pacjenta z oferowanym aparatem do znieczulania i prezentacji danych z aparatu minimum dotyczących przepływów na monitorze pacjenta wraz ze zbieraniem danych z aparatu do znieczulania z możliwością wysyłania tych danych do centrali (po rozbudowie o centralę monitorującą) i zewnętrznych systemów informatycznych. | TAK |  |
| PRACA W SIECI |  |
| 93 | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | TAK |  |
| 94 | Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach | TAK |  |
| 95 | Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp. | TAK |  |
| 96 | System monitorowania umożliwiający współpracę przewodową i bezprzewodową z centralą pielęgniarską | TAK |  |
| 97 | System umożliwiający rozbudowę o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów i centrali na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |