| ZADANIE 5: Aparat – analizator parametrów krytycznych z możliwością określenia stężenia karboxy hemodynamiki |
| --- |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x ilość szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2018 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim: |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 7 dni) |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2017 poz. 211; (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Automatyczny analizator parametrów krytycznych, dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce oznaczeń minimum : pH, pCO2, pO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCI –, cGlu, cLac, ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil. | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | TAK |  |
| 3 | Próbka podawana bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej , roztworów kontrolnych wodnych, surowicy | TAK |  |
| 5 | Analizator wyposażony w wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbki, pacjenta oraz kontroli | TAK |  |
| 6 | Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie | TAK |  |
| 7 | Maksymalnie 2 materiały zużywalne : osobne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami | TAK |  |
| 8 | Możliwość stosowania kaset o różnej objętości | TAK, podać |  |
| 9 | Materiały używalne po zainstalowaniu w analizatorze zachowują ważność minimum przez 30 dni, bez względu na ilość posiadanych testów, cykli. | TAK, podać |  |
| 10 | Analizator wyposażony w urządzenie (UPS) podtrzymujące zasilanie | TAK |  |
| 11 | Wbudowany w pełni automatyczny system kontroli jakości z zakresami referencyjnymi dla 3 – poziomowego materiału kontrolnego zapewniający możliwość prowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla poszczególnych parametrów– materiał kontrolny inny niż kalibracyjny. Kontrola prowadzona codziennie na 3 poziomach | TAK |  |
| 12 | Możliwość zmiany godziny wykonania kontroli jakości | TAK |  |
| 13 | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wbudowana drukarka | TAK |  |
| 14 | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności np. walidowanie roztworami przez operatora | TAK |  |
| 15 | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta | TAK |  |
| 16 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 17 | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w tym samym analizatorze, bądź innym egzemplarzu tego samego modelu, bez utraty pozostałych w kasetach testów. | TAK |  |
| 18 | Analizator wyposażony w filmy instruktażowe w języku polskim. | TAK |  |
| 19 | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów | TAK |  |
| 20 | Objętość badanej próbki konieczna do oznaczenia wszystkich parametrów zarówno z kapilary jak i strzykawki max 70 ul. | TAK, podać |  |
| 21 | Czas uzyskania wyniku wszystkich oznaczanych parametrów | Najkrótszy czas 10 pkt pozostałe 0 pkt |  |
| 22 | Objętość badanej próbki konieczna do oznaczenia wszystkich parametrów zarówno z kapilary jak i strzykawki | Najmniejsza objętość 10 pkt pozostała objętość 0 pkt |  |
| 23 | Dobowy czas kalibracji ( wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu/wymianie nowej kasety) | Najkrótszy dobowy czas kalibracji 10 pkt pozostałe 0 pkt. |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |