| ZADANIE 2: Respirator przenośny |
| --- |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x ilość szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2018 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim: |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 7 dni) |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2017 poz. 211; (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
| 2 | Respirator dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 3 | Zasilanie gazowe w tlen z sieci centralnej lub z butli w zakresie : 2,7 – 6,0 bar | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 4 | Zasilanie w powietrze z wbudowanej turbiny o max. Przepływie powietrza 230 l/min | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 5 | Komunikacja i menu w języku polskim | TAK |  |
| 6 | Respirator przygotowany do transportu wewnątrzszpitalnego, ambulansowego oraz helikopterowego, z wbudowaną rączką do zawieszenia na krawędzi łóżka | TAK |  |
| 7 | Możliwość zainstalowania w przypadku transportu ambulansowego i helikopterowego stacji dokującej ( opisać ) | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 8 | Zasilanie AC 100 – 240 V, 50-60 Hz | TAK |  |
| 9 | Zasilanie DC 12 -28 V ( wbudowana w urządzenie bateria ) z możliwością zainstalowania dodatkowej baterii zewnętrznej | TAK |  |
| 10 | Czas pracy na zasilaniu bateryjnym wewnętrznym min.6 godz., z dodatkową zewnętrzną baterią do 12 godz. | TAK |  |
| 11 | Waga aparatu z baterią wewnętrzną 6,0 kg, z baterią zewnętrzną max. 7,0 kg | TAK |  |
| 12 | Respirator wyposażony w złącza: Ethernet, RS 232, SD, Funcję przywoławczą ( Nurse Call ) – również w komunikacji ze stacją dokującą | TAK |  |
| 13 | Respirator wyposażony w dotykowy ekran TFT o rozdzielczości min. 1024 x 786 o przekątnej ekranu min. 8,4” | TAK |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy o min. 28 konfigurowalnych trendów w amplitudach czasowych : 1 h, 6 h, 12 h, 24 h, 72 h. | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o zestaw Massimo Rainbow ( SpO2, Puls, PI, PVI, SpHb, Spmet, SpCO, SPOC ) | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy o Capnografię CO2 w strumieniu głównym i w strumieniu bocznym | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 17 | Respirator wyposażony w przycisk szybkiego dostępu do trybu:niemowlęta, dzieci, dorośli | TAK |  |
| 18 | Przygotowany do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej | TAK |  |
| TRYBY WENTYLACJI |
| 19 | VC-CMV –Kontrolowana wentylacja objętościowo-wymuszona | TAK |  |
| 20 | VC-SIMV –Wymuszona wentylacja kontrolowana objętościowo-synchronizowana | TAK |  |
| 21 | PC-CMV – Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo-wymuszona | TAK |  |
| 22 | PC-SIMV-Wymuszona wentylacja kontrolowana ciśnieniowo-synchronizowana | TAK |  |
| 23 | PC-A/C- Wentylacja wspomagana kontrolowana | TAK |  |
| 24 | DUOPAP – Cykliczna wentylacja czasowa na dwóch poziomach CPAP | TAK |  |
| 25 | CPAP- Wentylacja wspomagająca ciągła, utrzymująca dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe | TAK |  |
| 26 | CPAP –Backup-Wentylacja wspomagająca ciągła, utrzymujaca dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe z dodatkową funkcją wentylacji wymuszonej w przypadku bezdechu | TAK |  |
| 27 | 02 Therapy – ciągły przepływ tlenu | TAK |  |
| 28 | nPC – SIMV –Nieinwazyjna wymuszona wentylacja kontrolowana ciśnieniowo-synchronizowana.Bez czujnika przepływu | TAK |  |
| 29 | nPC-SIMV-Nieinwazyjna wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo.Bez czujnika przepływu | TAK |  |
| 30 | nCPAP-Nieinwazyjna wentylacja wspomagajaca,ciągła, utrzymująca dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe | TAK |  |
| OPCJE WENTYLACJI |
| 31 | VC-CMV; TC; VC-SIMV;PSV/TC;PC-CMV; PRVC/TC; PC-SIMV; PSV/PRVC/TC; PC-A/C; PRVC/TC; DUOPAP; PSV/PRVC/TC; CPAP;PSV/TC/BU | TAK |  |
| 32 | PSV-Wentylacja wspomagana ciśnieniowo, PRVC-Wentylacja regulowana ciśnieniowo, kontrolowana objętościowo, TC-Kompensacja rurki, BU-Wentylacja zastepcza, Wentylacja nagła noworodka ( PC-CMV skonfigurowana domyślnie), Wentylacja nagła dziecka ( PC-CMV skonfigurowana domyślnie), Wentylacja nagła dorosły ( PC-CMV skonfigurowana domyślnie) | TAK |  |
| 33 | Kontrolowanie ( sterowanie ) czas i przepływ (trigger), ciśnienie oraz objętość | TAK |  |
| WYŚWIETLANIE KRZYWYCH I PĘTLI NA EKRANIE |
| 34 | Graficzne wyświetlanie cisnienia wentylacji ( P-t ) | TAK |  |
| 35 | Graficzne wyświetlanie stężenia CO2 w końcowej fazie wydechu ( etCO2 – t ) | TAK |  |
| 36 | Graficzne wyświetlanie przepływu ( V-t ) i objętości ( V-t ), jako funkcja w czasie lub pętle oddechowe z automatycznym skalowaniem funkcji w czasie lub też pętli oddechowej | TAK |  |
| 37 | Ruch PO1 do pomiaru środkowego, spontanicznej energii układu oddechowego | TAK |  |
| 38 | Wstrzymanie wdechu – dla ręcznej wentylacji z ustawionym wzorcem wdechu lub rozszerzonym czasem wdechu z ustawionym Tinsp. Do 7 sek, odpowiednio dla wykonywania ruchu nabrania ( zaciągnięcia ) powietrza | TAK |  |
| 39 | Wyświetlanie wykresów P(t), V(t), V”(t), opcjonalnie: CO2 (t), Pletyzmografia | TAK |  |
| 40 | Wyświetlanie pętli: V(P), V(v), V”(P) | TAK |  |
| 41 | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym: objętość, przepływ, cisnienie , czas | TAK |  |
| 42 | Możliwość zatrzymania krzywych i pętli monitorowanych w każdym momencie do analizy | TAK |  |
| 43 | Ciśnienie szczytowe,cisnienie średnie, plateau | TAK |  |
| 44 | Częstość oddechów wymuszonych, spontanicznych | TAK |  |
| 45 | Ciśnienie PEEP i AutoPEEP | TAK |  |
| 46 | Ciśnienie zaklinowania PO.1 | TAK |  |
| 47 | Pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 48 | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 49 | Cisnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
| 50 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 51 | Wdechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 52 | Wydechowa objętość minutowa | TAK |  |
| 53 | Ciśnienie w drogach oddechowych | TAK |  |
| 54 | Objętość minutowa oddechów wymuszonych | TAK |  |
| 55 | Wyciek V1 | TAK |  |
| 56 | Objętość minutowa oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 57 | Przepływ wdechowy | TAK |  |
| 58 | Przepływ wydechowy | TAK |  |
| 59 | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |
| 60 | Częstość spontaniczna | TAK |  |
| 61 | Wdechowy opór przepływu Tinsp | TAK |  |
| 62 | Wydechowy opór przepływu Texp | TAK |  |
| 63 | I:E | TAK |  |
| 64 | EtCO2 ( opcja ) | TAK |  |
| 65 | Capnografia ( opcja ) | TAK |  |
| 66 | Bezdech | TAK |  |
| 67 | Wyświetlanie trendów ( opcja ) | TAK |  |
| PARAMETRY REGULOWANE |
| 68 | Pinsp. 6 - 55 mbar | TAK |  |
| 69 | Psupp. 1 – 55 mbar | TAK |  |
| 70 | Phigh 6 – 55 mbar | TAK |  |
| 71 | Czas wdechu : 0,2 – 30 sek. | TAK |  |
| 72 | Czas wydechu: 0,2 – 30 sek | TAK |  |
| 73 | Częstotliwość oddechów 1-150 bpm | TAK |  |
| 74 | I:E 1:9/9:1 | TAK |  |
| 75 | Wyzwalanie przepływu ( Trigger) 0,2 – 15 l/min | TAK |  |
| 76 | Wyzwalanie wydechu : 5 -70% | TAK |  |
| 77 | Czas wznoszenia (ramp up) : 0,06 – 30 sek | TAK |  |
| 78 | FiO2: 21 – 100% | TAK |  |
| 79 | Częstotliwość: 1 -150 bpm/min | TAK |  |
| 80 | Czas bezdechu: 1 -60 sek | TAK |  |
| 81 | Objętość oddechowa Vte/PC/PRCV/ : 2 -2000 ml | TAK |  |
| 82 | Objętość oddechowa Vte/VCV: 100 -2000 ML | TAK |  |
| 83 | Przepływ O2 : 2 – 20 L/min | TAK |  |
| 84 | Czułość wyzwalania wydechu ETS : 5 -70% | TAK |  |
| 85 | Rurka 2 – 12 mm | TAK |  |
| 86 | Kompensacja rurki: 0 – 100% | TAK |  |
| 87 | Wyświetlanie trendów regulowanych min.28 rodzajów w ostępach: 1h, 6h, 12h, 24h, 72h | TAK |  |
| ALARMY I FUNKCJE OSTRZEGAWCZE |
| 88 | Alarmy optyczne i akustyczne dla warunków bezpieczeństwa aparatu i pacjenta | TAK |  |
| 89 | Regulowane limity alarmów wysokich i niskich poziomów zarówno ręcznie jak również automatycznie | TAK |  |
| 90 | Alarmy optyczne i wiadomości tekstowe na wyświetlaczu numerycznym w osobnym oknie na ekranie w języku polskim | TAK |  |
| 91 | PAW ( wysoki, niski ) | TAK |  |
| 92 | Okluzja | TAK |  |
| 93 | MV ( wysoki, niski ) | TAK |  |
| 94 | Bezdech | TAK |  |
| 95 | PEEP ( wysoki, niski ) | TAK |  |
| 96 | Nieszczelność | TAK |  |
| 97 | VT ( wysoki, niski ) | TAK |  |
| 98 | Limity ciśnieniowe | TAK |  |
| 99 | Alarmy techniczne | TAK |  |
| 100 | Alarmy gazowe | TAK |  |
| 101 | Alarmy CO2 ( opcja ) | TAK |  |
| 102 | Alarmy Massimo ( opcja ) | TAK |  |
| INNE |
| 103 | Czujnik FiO2 – czujnik wolnego poziomu zużycia tlenu | TAK |  |
| 104 | Przepływ / Objętość –Pneumotachograf (niemowlęta, dzieci, dorośli) | TAK |  |
| 105 | Kompletny układ oddechowy z 5 szt.jednorazowymi na respirator, Wózek dedykowany oraz zestaw z butlą na tlen | TAK |  |
| 106 | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |
| WARUNKI PRACY APARATU I PRZECHOWYWANIA |
| 107 | Temperatura pracy: od -18*C do +40*C | TAK |  |
| 108 | Ładowanie baterii od +5*C do +40*C | TAK |  |
| 109 | Wilgotność: 15% do 95% bez kondensacji | TAK |  |
| 110 | Ciśnienie atmosferyczne: 540 do 1100 hPa | TAK |  |
| 111 | Temperatura przechowywania: od -20*C do +50*C | TAK |  |
| 112 | Wilgotność przechowywania od 10% do 80% bez kondensacji | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |